**安徽中科都菱商用电器股份有限公司产品参数**

**型号：MDF-40V268E**

1.样式：立式。

2.容积：268L。

3.净重：98.5kg。

\*4.额定功率：300W。

\*5.耗电量：4.0kW.h/24h。

\*6.噪音值：48dB。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：直冷。

9.温度范围：-30℃～-40℃。

10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11.外部尺寸（宽\*深\*高）：673\*676\*1630（mm）。

12.内部尺寸（宽\*深\*高）：508\*455\*1137（mm）。

13.外部材料：喷涂钢板。

14.内部材料：喷涂钢板。

15.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

16.外门：1扇。

17.内门：4扇。

18.脚轮：4个；其中2个万向脚轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。

19.压缩机：进口品牌压缩机，数量1个。

\*20.制冷剂：采用碳氢制冷剂；绿色无氟、节能环保。

\*21.制冷系统：采用国际知名品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。

\*22.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

23.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

\*24.报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、温控器故障报警、开门异常报警。

25.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式。

26.电器安全：

\*（1）备用电池确保断电后报警8小时；

\*（2）温控器测点故障安全运行模式；

\*（3）标配远程报警接口；

\*（4）控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；

\*（5）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸。针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使实验室平稳的重新运行；

\*（6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

27.特色功能：

\*（1）箱体外观圆弧角设计，外观视觉柔和；

\*（2）标配1个暗锁设计，外观简约大方；

\*（3）采用嵌入式门把手设计，方便门体开启；

\*（4）独有的4个内门设计，在开门时，将冷气流失降到最低；

\*（5）柜内配置高度可调节的浸塑搁物网架。

28.选配件：检测孔、温度记录仪。

29.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）医疗器械注册证；

（3）ISO9001质量管理体系认证；

（4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证；

（6）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

\*30.售后质保：整机质保三年。