**安徽中科都菱商用电器股份有限公司产品参数**

**型号：MPC-5V406**

1.样式：立式。

2.容积：406L。

3.净重：119kg。

4.额定功率：245W。

5.耗电量：3.97kW.h/24h。

6.噪音值：50dB。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：风冷。

9.箱内温度：2～8℃，波动度5℃±1.5℃。

10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11.外部尺寸（宽\*深\*高）：780\*580\*1920（mm）。

12.内部尺寸（宽\*深\*高）：685\*425\*1380（mm）。

13.外部材料：喷涂钢板。

14.内部材料：喷涂钢板。

15.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

16.外门数量：1扇。

\*17.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。

18.网架：5层，可调高度，浸塑材质，带标识条。

19.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。

\*20.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。

\*21.冷凝器：强制风冷散热。

\*22.蒸发器：铜管翅片式蒸发器。

\*23.风机类型：贯流风机。

24.制冷剂：采用绿色无氟制冷剂。

25.压缩机：进口品牌压缩机，数量1个。

\*26.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

\*27.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。

28.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

29.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

30.报警系统：具备高低温报警、断电报警、电压异常报警、温控器故障、电池电量低报警、冷凝器脏堵报警、环温报警、门开报警。

31.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

32.电器安全：

\*（1）标配GSM短信报警模块；

\*（2）标配远程报警接口；

\*（3）备用电池确保断电后报警48小时；

\*（4）温控器探头故障安全运行模式；

\*（5）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数，导致设备异常；

\*（6）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（7）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

33.特色功能：

\*（1）标配USB接口，方便导出温度数据；

\*（2）温度存储数据达5年，可通过U盘导出数据长久保存；

（3）标配1个暗锁设计，防止开关门异常；

（4）内设LED冷光源照明灯带，使箱体内部一目了然；

\*（5）标配自动回弹门体，解决用户忘记关门的后顾之忧；

\*（6）箱内底层标配1个浸塑网框，方便用户存取物品；

\*（7）高低温查询功能，方便用户追溯过去24小时内出现的最高温度、最低温度及对应时间；

\*（8）智能照明控制，如果没有开启柜内照明，开门取药时，灯会自动点亮，方便用户存取目标药品，关门后1分钟灯会自动熄灭；

\*（9）智慧节能模式，根据时间自动控制玻璃加热膜，以达到节能的目的。

\*35.可选配件：电子密码锁、温湿度记录仪、防水插座等。

\*36.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）医疗器械注册证；

（3）ISO9001质量管理体系认证；

（4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证；

（6）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；

（7）CE认证。

\*37.售后质保：整机质保三年。